奉节县中医院医用电动磨钻采购项目市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 医用电动磨钻 | 一台 | - 防电击类型：I 类设备 - 2、应用部分：BF 型 - 3、运行模式：间歇加载连续运行 - 4、工作输入电源：AC 220V，50HZ - 5、整机额定输入功率：≤50VA - 6、熔断器规格：F3.15AL250V - 7、整机具备可靠接地保护 - 8、环境工作条件：温度 10℃~40℃；相对湿度 30%~75%；大气压力 700 hpa~1060hpa。 - 9、转速：≤50000r，无极连续调速，支持正、反转切换 - 10、额定输出扭矩：≥800g・cm - 11、空载电流：≤100mA |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月15日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日