奉节县中医院病人监护仪采购项目市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 病人监护仪 | 三台 | 一、设备性能参数： - 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率监测 - 2.≥8英寸彩色显示屏，支持同屏显示≥8道波形以同时观察丰富的信息。 - 3.支持≤1Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 - 4.≥20种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 - 5.QT和QTc实时监测参数测量范围：180～900 ms。 - 6.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 - 7.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 - 8.在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。 - 9.监护仪设计使用年限≥8年。 二、设备配置情况： 1.监护仪主机 3台 2.心电导联线 3套 3.血氧传感器 3个 4.血压袖套 3个 5.血压延长管 3根 6.锂电池 3块 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月15日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日