奉节县中医院氩气高频电刀采购项目

市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 氩气高频电刀 | 一套 | - 1.整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活。 - 2.支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术。 - 3.≥7英寸液晶彩色显示屏、集中显示功能；具备触控和按键调节功能，操作界面清晰直观。 - 4.支持纯切、混切、内镜电切、柔和电凝、强力电凝、喷射电凝等工作模式。 - 5.每种工作模式支持≥3种输出效果。 - 6.电切功率1-400W，电凝功能1-150W。 - 7.可通过探测组织阻抗，自动调节输出能量，达到切割顺畅。 - 8.具有阻抗即时反馈技术。 - 9. 具有专用内镜手术模式，可根据阻抗变化自动调节功率。 - 10.整机具备防尘散热结构，持续工作无过热、积灰干扰。 - 11.具有电极板接触质量实时监测系统，能以视觉方式（数字、图形或指示灯）分级显示接触状态。。 - 12.具有设备故障自诊断与安全联锁功能，检测到异常时自动切断高频输出并显示故障代码。 - 13.具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动监测系统。 - 14.具有开机自检，漏电检测功能。 - 15. 氩离子喷射电凝模式，功率调节范围：1-100W，具备浅表凝固功能，适用于黏膜及薄层组织止血。 - 16.氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 12 L/min。 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月15日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日