奉节县中医院电子大肠内窥镜采购项目

市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 电子大肠内窥镜 | 一套 | - 1、视野方向：0°（直视） - 2、视野角：≥正常140°，兼顾近距观察视野需求。 - 3、观察景深：具备可变景深及双景深功能，近端景深≤3mm,远端景深≥50mm。 - 4、图像传感器：百万像素CMOS图像传感器 - 5、先端部直径（插入部)：≤11.7mm - 6、软性部直径（插入部)：≤11.8 mm - 7、弯曲角度：≥上:170° 下：170° 右：160° 左：160° - 8、最小钳道内径：≥3.2 mm - 9、工作长度：≥1330 mm - 10、全长：≥1650mm - 11、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲、前射水（独立副送水) - 12、具备电子分光染色特殊光成像技术，可实现黏膜血管、微小病灶增强观察，支持多档位病灶增强模式。 - 13、具备光学放大功能，最大光学放大倍数≥130 倍。 - 14、内镜操作接头具备整机全防水设计，清洗消毒操作简便，无需额外配件辅助密封。 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月15日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日