奉节县中医院血管内超声诊断设备采购项目

市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 血管内超声诊断设备 | 1套 | - 1.1 一体化触摸屏介入超声诊断平台，支持≥2种不同频率型号的血管内超声诊断导管；IVUS导管最大外径≤3.5F，兼容5F及以上指引导管。 - 1.2 内置电池，支持连续工作一小时以上 - 1.3 自动描迹：管腔、血管（外弹力膜）轮廓自动勾画与测量 ；提供面积、长短径测量，自动计算斑块负荷、面积狭窄率 ；测量包括：距离、面积、角度等 - 1.4 自动回撤长度≥130mm， - 1.5 回撤单元支持自动回撤和手动回撤模式切换；回撤装置结构设计应便于临床操作与清洁消毒。 - 1.6 具有自动影像测量和多图查看辅助功能，同时显示来自同一回撤不同帧截面图像≥三幅 - 1.7 对于图像的任意帧可以进行不限次数的面积、距离和角度测量，自动计算斑块负荷、面积狭窄率。 - 1.8 不同患者录像同屏对比显示，具有伪彩功能，且多档可调 - 1.9 具有时间增益（TGC）调节功能，分段可调或连续可调。 - 1.10 具有动态回顾功能，回放帧数范围可调，最大回顾帧数≥45帧。 - 配置要求： - 1. ≥24英寸高分辨率医用液晶显示器 - 2 .≥15英寸高分辨率触摸屏 - 3.导管控制器（或回撤控制装置） - 4.DVD刻录机（或同等功能的光盘/数据存储备份装置） - 5.打印机 - 6.血管内超声诊断系统及软件包 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件，医疗器械生产/经营许可证复印件。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月31日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月22日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日