奉节县中医院供应室设备维保服务采购项目
市场调研询价函
 
致：潜在供应商
为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下供应室设备维保服务进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：
一、服务期限：一年。
二、服务期内保证“（详见附表1）”所有供应室设备符合所在地政府有关部门对设备的有关技术规定与规范要求，必须保证设备稳定运行。
三、服务内容
    维保项目包含全部易损配件更换（密封圈、滤芯、滤网、传感器、阀门、密封件、探头、水/气枪头和线等）
（一）核心内容
    1.所有精密设备深度除垢、水路/汽路检漏、电路绝缘检测、机械部件润滑保养，杜绝漏水、漏气、漏电、运行异响隐患；
    2.灭菌、清洗、干燥设备核心参数精准校准，保障灭菌温度、压力、真空度、消毒时长合规达标；
    3.智能系统深度运维：追溯系统数据备份、程序升级优化、模块检测；气体监测系统精度校准、报警功能测试、数据联动校验；
    4.封口机、生物阅读器、检测仪等质控设备月度精度校验，杜绝检测数据偏差、封口不合格问题。
（二）分品类设备专项维保细则
    1.清洗类设备专项维保
    针对负压超声清洗机、全自动清洗消毒器、三舱长龙清洗机、多功能清洗中心、升降超声清洗机、升降煮沸机、除锈机：清洁设备腔体、喷淋臂、滤网、过滤芯，疏通全部水路管道；检测进水、排水、加热、温控、压力、循环系统；校准清洗、消毒、煮沸、除锈程序参数；检查门体密封、安全联锁、报警装置；检测水泵、电机、传动部件运行状态；清除腔体水垢、油污、残留杂质，排查漏水、加热异常、清洗不达标等隐患，保障各类器械的预处理及清洗质量合规。
    2.灭菌类设备专项维保
    针对脉动真空灭菌器、双门低温等离子灭菌器、环氧乙烷灭菌器：重点检查蒸汽管路、真空系统、密封舱体、安全阀、压力传感器、温度模块；校准灭菌温度、压力、保压时间、真空度核心参数；测试B-D试验、泄漏试验、安全联锁、报警保护功能；清理腔体水垢、排污管路；更换泵油、过滤器等，保障消毒灭菌质量合格。
    3.干燥、水处理、供气设备、空压机专项维保
针对真空干燥柜、医用干燥柜、多储水罐纯水机、多款空压机、洁净蒸发器：清洁干燥设备滤网、腔体，检测加热模块、风机、温控系统，校准干燥参数，保障器械干燥无残留；纯水机检测原水、预处理、反渗透系统、水质纯度、水压流量，更换对应滤芯，清洁膜组件，保障CSSD专用纯水达标；空压机、蒸发器检测气压、管路密封性、制热/制气效率，排查噪音、泄压异常、管路老化问题，保障全系设备动力供应稳定。
4.质控、封口、辅助检测设备维保
针对高低温/环氧乙烷生物阅读器、高低温封口一体机、绝缘检测仪、光源放大镜、洗车机：封口机清洁加热辊、温控探头，校准封口温度、速度、压力，保障封口平整密封达标；生物阅读器、绝缘检测仪定期精度校准、功能测试、程序自检，确保检测数据精准有效；洗车机、放大镜等辅助设备清洁保养、部件紧固、功能调试，满足日常质控操作需求。
5.智能系统专项维保
针对全院CSSD追溯系统、过氧化氢/环氧乙烷有害气体监测系统：追溯系统负责后台运维、终端调试、数据备份、流程纠错、扫码模块检测、台账同步，保障器械全流程追溯可查、数据准确；气体监测系统校准监测精度、测试报警阈值、联动传输功能，排查传感器失灵、数据延迟、报警异常问题，保障科室有害气体安全管控，符合院感、安全规范及专项质量检查。
6.不锈钢台柜、清洗槽、洗眼装置、水/气枪、洗车机、仓储、转运、传递设备维保
针对全部清洗槽、水/气枪、工作台、打包台、柜架、货架、篮筐、传递窗、密封转运车、洗眼装置、洗车机：定期清洁除尘、除锈防锈、螺丝紧固、结构矫正；调试传递窗互锁、电动开合功能；检查转运车密封性能、滚轮运行状态；修复台面松动、柜体变形、货架卡顿等问题，保障所有基础设施完好、整洁、合规，满足无菌操作及存储要求。
7.空气消毒设备专项维保
针对等离子体空气消毒机，需定时清洗初效过滤器，及时更换，以保证空气消毒质量达标。
四、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、所有工时费及配件费用等维修维护和配件更换相关的全部费用及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。
五、需提供的资料
1. 营业执照副本复印件（加盖公章）。
2.报价函：明确报出维保服务具体金额，格式自理。（加盖鲜章）
六、提交方式及截止时间
1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。
2. 截止时间：2026年8月 5日18时（逾期提交视为无效）。
3.文件名以公司名称+项目名称命名。
五、联系方式
联系人：黄老师
联系电话：023-56529176
六、其他说明
1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。
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附件1
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	备注

	1
	医用清洗机（负压超声）
	白象VUW240
	1
	

	2
	全自动清洗消毒器
	白象QPQ550
	1
	

	3
	医用清洗机（3舱长龙含蒸发器）
	白象MW3000
	1
	

	4
	 多功能清洗中心
	白象WDC-5000
	1
	内附多组件

	5
	升降超声清洗器
	白象UW-1500(A)
	1
	

	6
	医用清洗机（升降除锈机）
	白象Deruster-III
	1
	

	7
	医用清洗机（升降煮沸机）
	白象BD-1500
	1
	

	8
	真空干燥柜
	白象FVD-120JS
	1
	

	9
	医用干燥箱
	金肯世经JK52-900
	1
	

	10
	医用干燥柜
	白象MD-520
	1
	

	11
	脉动真空灭菌器
	白象HS1500
	2
	

	12
	脉动真空灭菌器
	白象HS150
	1
	

	13
	过氧化氢低温等离子体灭菌器（双门）
	白象PS150
	2
	

	14
	环氧乙烷灭菌器
	三强SQ-XH220
	1
	

	15
	有害气体检测仪
	白象AMS-601B
	1
	

	16
	有害气体检测仪
	白象AMS-301B
	1
	

	17
	有害气体监测系统
	白象AMS-001B
	2
	

	18
	蒸汽发生器
	白象CSG-90
	3
	

	19
	医用纯水机（制水系统）
	白象PW2000
	1
	

	20
	快速生物阅读器（环氧乙烷）
	白象BR-1334A
	1
	

	21
	快速生物阅读器
	白象BR-12
	2
	

	22
	医用封口机
	白象CM300-I
	2
	

	23
	医用封口机
	白象CM400
	1
	

	24
	医用绝缘检测仪
	白象ID-201
	1
	

	25
	CSSD追溯系统
	白象专业版
	1
	附带电脑及打印设备

	26
	洗眼器
	白象
	1
	

	27
	空气消毒器
	山东佳境KXD-Y-600
	2
	

	28
	空气消毒器
	山东佳境KXD-X-1500
	5
	

	29
	空气压缩机
	白象
	4
	

	30
	水/气枪（单独）
	/
	4
	

	31
	洗车机
	白象
	2
	

	32
	电动升降窗
	/
	3
	

	总计
	
	
	53
	



